## Hoja
ITEM | CONSECUTIVO | NOMBRE DEL EQUIPO | UBICACIÓN | MARCA | REF | SERIAL | ENCENDIDO | FUNCIONAMIENTO | GARANTIA | ACCESORIOS | ESTADO FINAL | PROX MANT | FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | NOMBRE CLIENTE | CORREO CLIENTE | TEL CLIENTE | ESTADO INICIAL | DESCRIPCION DE LABORES | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
| PUE-51-24-DOT-INS | KIT MOVIMIENTO EN DOS DIMENSIONES | Sala del componente práctico de Física | PHYWE | P2131180 | N/A | OK | OK | OK | OK | Equipo en perfecto funcionamiento | 2025-08-15 | 2024-08-15 | 9AM | 12PM | Yanir Daniela Cordoba | yanir.cordoba@unad.edu.co | 3108972724 | Los equipos se encuentran en su empaque original sin ningun signo de golpes, rayones o abolladuras. El embalaje se encuentra en buen estado. El equipo balístico se encuentra en perfecto estado físico sin ninguna novedad estética. Todas las partes mecánicas se encuentran en buen estado incluyendo la escala angular y los disparadores. Los accesorios del kit se encuentran completos y se entrega todo el conjunto de tornillería y llaves bristol necesarias para el montaje. El sensor se encuentra en su empaque correspondiente y no muestra ninguna novedad estética externa. | Se realiza el desembalaje del kit para comprobar su estado inicial después del transporte. Se realiza una verificación del volumen de suministro del kit para verificar la integridad de cada accesorio y su completitud. Todos los accesorios se encuentran intactos. Se realiza la instalación de la base de la Unidad Balística con la tornillería y llave bristol provista. Se realiza la instalación del sensor de velocidad en la Unidad usando la tornillería provista. Se instala la escala en el pié cónico. Se hacen pruebas de las compuertas fotoeléctricas del sensor de velocidad utilizando mediciones manuales y lanzamientos del disparador en 3 niveles. Se hace la instalación del péndulo balístico en la unidad y se realizan pruebas de lanzamiento de este para comprobar el funcionamiento mecánico de la trampa de proyectiles, la cual demuestra funcionamiento óptimo. El indicador de altura del péndulo también funciona según lo esperado. Por último, se realiza la instalación del software MeasureDynamics en el computador provisto por la Universidad utilizando el código de licencia 92400121-440-19402121. Se realizan pruebas de funcionamiento del software con videos tomados en un smartphone. El algoritmo de conversión y compresión de videos funcionan correctamente, y el análisis de video funciona perfectamente bajo parámetros recomendados. En general, el funcionamiento de todo el kit es óptimo y está listo para su uso. | Se recomienda almacenar el sensor cuando estén fuera de uso. El sensor debe estar desconectado en todo momento mientras que no esté en uso para no afectar su vida útil. Se recomienda cuidado con el almacenamiento del péndulo balístico, el cual se entrega en su empaque original para el mismo. Se recomienda almacenar los accesorios pequeños como las bolas en un lugar seguro para evitar extraviarlas. Se recomienda no cambiar el computador en el cual se va a utilizar el software. Si se requiere hacer esto último, contactarnos para realizar este procedimiento. También, en caso de requerir instalar el software en más de un computador, lo cual es posible. Se recomienda almacenar el equipo en un lugar libre de polvo y humedad. Se recomienda hacer mantenimiento anual.
| PUE-91-24-DOT-INS | KIT DEMOSTRACIÓN SEGUNDA LEY DE NEWTON | Sala del componente práctico de Física | PHYWE | P2130305 | N/A | OK | OK | OK | OK | Equipo en perfecto funcionamiento | 2025-08-15 | 2024-08-15 | 2PM | 4PM | Yanir Daniela Cordoba | yanir.cordoba@unad.edu.co | 3108972724 | Los equipos se encuentran en su empaque original sin ningun signo de golpes, rayones o abolladuras. El embalaje se encuentra en buen estado. El equipo de accesorios de los kits incluyendo rieles y sensores se encuentran en perfecto estado físico sin ninguna novedad estética. Todas las partes mecánicas se encuentran en buen estado incluyendo los carros de ruedas de zafiro, los disparadores, imanes y poleas. Los accesorios del kit se encuentran completos y se entrega todo el conjunto de tornillería y llaves bristol necesarias para el montaje. El cronómetro 4-4 se encuentra en buen estado físico y posee serial: 2303115044. La balanza modelo CX2200 se encuentra en buen estado físico y posee serial: 8344262328 | Se realiza el desembalaje del kit para comprobar su estado inicial después del transporte. Se realiza una verificación del volumen de suministro de ambos kits para verificar la integridad de cada accesorio y la completitud de estos. Todos los accesorios se encuentran intactos. Se realiza la instalación de los rieles con la tornillería provista. Se realiza la instalación del carro con sus diferentes accesorios. Se hacen pruebas de funcionamiento de los diferentes accesorios que se pueden acoplar al carro de baja fricción como amortiguadores, resortes, cauchos, soportes para pesas, imanes, acople a poleas, placas para sensores, entre otros. Todos los acoples funcionan correctamente. Se hace la instalación de los arrancadores en los rieles y se hacen pruebas del funcionamiento mecánico del iman y del disparador. Las pruebas son exitosas y se concluye un buen estado funcional de los arrancadores. Se hace la instalación de las poleas en el amortiguador final del riel. Los acoples y monturas están en perfecto estado mecánico y funcional por lo que la polea funciona óptimamente. Se hace la instalación de las dos barreras fotoeléctricas en acople al cronómetro 4-4. Se hacen pruebas en los diferentes conectores y jacks del cronómetro con los dos sensores. El cronómetro funciona correctamente en todos sus modos de operación y las barreras fotoeléctricas muestran el comportamiento esperado. Se hace la instalación via conexión eléctrica de la balanza y también a través de las pilas para comprobar su funcionamiento en ambas modalidades. Se usan las pesas provistas por el kit para validar la calibración de la balanza y se concluye que es óptima. En general, el funcionamiento de todo el kit es óptimo y está listo para su uso. | Se recomienda almacenar los sensores cuando estén fuera de uso. Se recomienda almacenar el cronómetro cuando no esté en uso y no dejarlo conectado fuera de las prácticas. Se recomienda usar el cargador original para el cronómetro. Si este es extraviado asegurarse que la fuente a utilizar con el cronómetro cumpla las mismas especificaciones de voltaje y corriente. Se recomienda almacenar los accesorios en un lugar libre de polvo y humedad. Particularmente, se recomienda almacenar el carro en las cajas originales ya que las ruedas y ejes son delicados y por ende un buen almacenamiento evita futuros daños. Se recomienda hacer mantenimiento anual.
| PUE-138-24-DOT-INS | KIT PLANO INCLINADO | Sala del componente práctico de Física | PHYWE | 11301-10 | N/A | NA | OK | OK | OK | Equipo en perfecto funcionamiento pero hacen falta accesorios | 2025-08-15 | 2024-08-15 | 4PM | 5PM | Yanir Daniela Cordoba | yanir.cordoba@unad.edu.co | 3108972724 | El equipo se encuentra en perfecto estado estético y no presente novedad de abolladuras, rayones o daños físicos visibles. Sin embargo, se encuentra que al equipo le hacen falta piezas (una polea, un plato de contrapeso y el acople de estos elementos al plano inclinado). | Se realiza la instalación del plano inclinado. El plano inclinado no presenta novedades mecánicas de funcionamiento en su eje rotatorio. Se realiza una revisión del volumen de suministro, encontrando la novedad descrita anteriormente. Se realizan pruebas mecánicas al dinamómetro de 5N utilizando pesas de 50g,100g,200g,400g. El dinamómetro marca correctamente los valores aproximados esperados. Se realizan pruebas mecánicas al dinamómetro de 10N utilizando pesas de 50g,100g,200g,400g. El dinamómetro marca correctamente los valores aproximados esperados. Los dinamómetros muestran el comportamiento esperado utilizando las pesas marcadas provistas en el volumen de suministro. Se realizan pruebas y se concluye que la masa rotatoria no presenta novedades de funcionamiento mecánico. | Se recomienda almacenar el equipo en un espacio libre de polvo y humedad. Se recomienda el mantenimiento anual. Queda pendiente la entrega de los accesorios faltantes para el correcto funcionamiento del equipo (polea, contrapeso y acople). Electroequipos Colombia se compromete a la entrega de estos faltantes

## Base de datos
ITEM | CONSECUTIVO | NOMBRE DEL EQUIPO | UBICACIÓN | MARCA | REF | SERIAL | ENCENDIDO | FUNCIONAMIENTO | GARANTIA | ACCESORIOS | ESTADO FINAL | PROX MANT | FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | NOMBRE CLIENTE | CORREO CLIENTE | TEL CLIENTE | ESTADO INICIAL | DESCRIPCION DE LABORES | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1 | PAS-51-24-DOT-INS | KIT MOVIMIENTO EN DOS DIMENSIONES | LABORATORIO MULTIPROPÓSITO 4 | PHYWE | P2131180 | N/A | OK | OK | OK | OK | Equipo en perfecto funcionamiento | 2025-07-28 | 2024-07-28 | 8am | 5pm | Dennis Toro | dennis.toro@unad.edu.co | 319 5916718 | Los equipos se encuentran en su empaque original sin ningun signo de golpes, rayones o abolladuras. El embalaje se encuentra en buen estado. El equipo balístico se encuentra en perfecto estado físico sin ninguna novedad estética. Todas las partes mecánicas se encuentran en buen estado incluyendo la escala angular y los disparadores. Los accesorios del kit se encuentran completos y se entrega todo el conjunto de tornillería y llaves bristol necesarias para el montaje. | Se realiza el desembalaje del kit para comprobar su estado inicial después del transporte. Se realiza una verificación del volumen de suministro de ambos kits para verificar la integridad de cada accesorio y la completitud de estos. Todos los accesorios se encuentran intactos. Se realiza la instalación de la base de la Unidad Balística con la tornillería y llave bristol provista. Se realiza la instalación de los sensores de velocidad en cada Unidad usando la tornillería provista. Se instalan las escala en el pié cónico. Se hacen pruebas de las compuertas fotoeléctricas de los sensores de velocidad utilizando mediciones manuales y lanzamientos del disparador en 3 niveles. Se hace la instalación de ambos péndulos balísticos en cada unidad y se realizan pruebas de lanzamiento de este para comprobar el funcionamiento mecánico de la trampa de proyectiles, los cuales demuestran funcionamiento óptimo. El indicador de altura del péndulo también funciona según lo esperado. Por último, se realiza la instalación del software MeasureDynamics en el computador provisto por la Universidad utilizando el código de licencia 92400121-440-11502241. Se realizan pruebas de funcionamiento del software con videos tomados en un smartphone. El algoritmo de conversión y compresión de videos funcionan correctamente, y el análisis de video funciona perfectamente bajo parámetros recomendados. En general, el funcionamiento de todo el kit es óptimo y está listo para su uso. | Se recomienda almacenar los sensores cuando estén fuera de uso. El sensor debe estar desconectado en todo momento mientras que no esté en uso para no afectar su vida útil. Se recomienda cuidado con el almacenamiento del péndulo balístico, el cual se entrega en su empaque original para el mismo. Se recomienda almacenar los accesorios pequeños como las bolas en un lugar seguro para evitar extraviarlas. Se recomienda no cambiar el computador en el cual se va a utilizar el software. Si se requiere hacer esto último, contactarnos para realizar este procedimiento. También, en caso de requerir instalar el software en más de un computador, lo cual es posible. Se recomienda almacenar el equipo en un lugar libre de polvo y humedad. Se recomienda hacer mantenimiento anual.
| PAS-75-24-DOT-INS | KIT DE CINEMÁTICA EN RIEL | LABORATORIO MULTIPROPÓSITO 4 | PHYWE | N/A | N/A | OK | OK | OK | OK | Equipo en perfecto funcionamiento | 2025-07-29 | 2024-07-29 | 8am | 5pm | Dennis Toro | dennis.toro@unad.edu.co | 319 5916718 | Los equipos se encuentran en su empaque original sin ningun signo de golpes, rayones o abolladuras. El embalaje se encuentra en buen estado. El equipo de accesorios de los kits incluyendo rieles y sensores se encuentran en perfecto estado físico sin ninguna novedad estética. Todas las partes mecánicas se encuentran en buen estado incluyendo los carros de ruedas de zafiro, los disparadores, imanes y poleas. Los accesorios del kit se encuentran completos y se entrega todo el conjunto de tornillería y llaves bristol necesarias para el montaje. Los 4 sensores de referencia 12909-00 están presentes con seriales: C0021230825, C0021230826. (Un serial corresponde a dos sensores A y B) | Se realiza el desembalaje del kit para comprobar su estado inicial después del transporte. Se realiza una verificación del volumen de suministro de ambos kits para verificar la integridad de cada accesorio y la completitud de estos. Todos los accesorios se encuentran intactos. Se realiza la instalación de los rieles con la tornillería provista. Se realiza la instalación de los carros con sus diferentes accesorios. Se hacen pruebas de funcionamiento de los diferentes accesorios que se pueden acoplar a los carros como amortiguadores, resortes, cauchos, soportes para pesas, imanes, acople a poleas, placas para sensores, entre otros. Todos los acoples funcionan correctamente en cada uno de los 4 carros. Se hace la instalación de los arrancadores en los rieles y se hacen pruebas del funcionamiento mecánico del iman y del disparador. Las pruebas son exitosas y se concluye un buen estado funcional de los arrancadores. Se hace la instalación de las poleas en el amortiguador final del riel. Los acoples y monturas están en perfecto estado mecánico y funcional por lo que la polea funciona óptimamente. Se hace la instalación de los sensores Cobra SMARTsense de barreras fotoeléctricas en las bases provistas de los rieles. Se realiza el acople con el software measureApp via Smartphone y una tablet. En ambos dispositivos funciona correctamente el acople a cada uno de los 4 sensores. Los sensores fotoeléctricos A se acoplan correctamente a los sensores B via comunicación por cable, el cual es provisto. Se realizan pruebas de funcionamiento via bluetooth y por cable (a un PC) correctamente. En general, el funcionamiento de todo el kit es óptimo y está listo para su uso. | Se recomienda almacenar los sensores cuando estén fuera de uso. Recordar apagar el sensor después del uso para no afectar la vida útil de la batería. Se recomienda no sobrecargar los sensores para no afectar la vida útil de la batería. Cargarlos a un máximo de 90% es lo recomendado. Utilizar los cables provistos de los sensores para cargarlos, ya que utilizar un cable diferente puede afectar la velocidad y la calidad de carga. Se recomienda almacenar los accesorios en un lugar libre de polvo y humedad. Particularmente, se recomienda almacenar los carros en las cajas originales ya que las ruedas y ejes son delicados y por ende un buen almacenamiento evita futuros daños.
| PAS-84-24-DOT-INS | KIT DE MECÁNICA | LABORATORIO MULTIPROPÓSITO 4 | PHYWE | N/A | N/A | OK | OK | OK | OK | Equipo en perfecto funcionamiento | 2025-07-30 | 2024-07-30 | 8am | 5pm | Dennis Toro | dennis.toro@unad.edu.co | 319 5916718 | Los equipos se encuentran en su empaque original sin ningun signo de golpes, rayones o abolladuras. El embalaje se encuentra en buen estado. Las 3 cajas de cada kit (6 en total) se encuentran en perfecto estado físico sin ninguna novedad estética al igual que los sensores y cronómetros. Los accesorios de los kits se encuentran completos a excepción de los espacios en "accesorios opcionales" los cuales no se adquirieron. Los 4 sensores de referencia 12909-00 están presentes con seriales: C002118FD, C0021B559. (Un serial corresponde a dos sensores A y B); dos sensores de presión absoluta referencia 12905-01, con seriales: C0010F65E y C00103959; dos sensores de movimiento referencia 12908-01 con seriales: C00112B32, C001103FA; y dos sensores de fuerza y aceleración 12943-00 con seriales: C0037F8AE y C00376E26 respectivamente. Además para cada kit viene un cronómetro 2-1 de referencia 13607-99 con seriales: 2303004046 y 2303004040 respectivamente. Los 3 reactivos consumibles presentes en el kit se entregan sellados y sin novedades en sus envases. | Se realiza el desembalaje del kit para comprobar su estado inicial después del transporte. Se realiza una verificación del volumen de suministro de ambos kits para verificar la integridad de cada accesorio y la completitud de estos. Todos los accesorios se encuentran intactos. Las cajas de los kits se encuentran en perfecto estado y se realizan pruebas mecánicas y dinámicas de los elementos del kit como poleas, balanzas, nueces, resortes, entre otros. Todos los elementos muestran un perfecto estado funcional. Se realizan pruebas de acoplamiento de los sensores de fuerza y aceleración con el software measureApp exitosamente vía bluetooth y via cable a smartphones, tablets y computadores. Se realizan pruebas con los resortes obteniendo datos sinusoidales en el software, lo que comprueba el buen funcionamiento de ambos sensores. Estas pruebas se realizan utilizando diferentes pesos (10g,20g,30g,40g,50g,100g,150g,200g) en los 4 resortes provistos. Se hacen pruebas de los sensores fotoeléctricos Cobra SmartSense en acople al software measureApp, mostrando resultados satisfactorios en los modos de tiempos de sombra, conteo, entre otros. Se realizan las pruebas de los sensores Cobra SMARTsense de movimiento el cual funciona por ultrasonido. En el rango establecido de medición, ambos sensores funcionan correctamente. Se realizan las pruebas de los sensores Cobra SMARTsense de presión absoluta utilizando una muestra de agua, en donde se puede observar satisfactoriamente el comportamiento esperado de presión hidroestática. Se realizan las pruebas de los sensores fotoeléctricos de los cronómetros 2-1 en acople a estos. Las fotocompuertas funcionan perfectamente y los cronómetro funcionan óptimamente en los 4 modos de operación. | Se recomienda almacenar los sensores cuando estén fuera de uso. Recordar apagar el sensor después del uso para no afectar la vida útil de la batería. Se recomienda no sobrecargar los sensores para no afectar la vida útil de la batería. Cargarlos a un máximo de 90% es lo recomendado. Utilizar los cables provistos de los sensores para cargarlos, ya que utilizar un cable diferente puede afectar la velocidad y la calidad de carga. Se recomienda guardar todos los accesorios de las cajas TESS en sus espacios respectivos después de el uso de los mismos para evitar extraviarlos. Se recomienda almacenar los cronómetros después de su uso y no dejarlos conectados cuando estén fuera de funcionamiento ya que no tienen switch de encendido. Se recomienda almacenar los reactivos en un lugar específicamente provisto para Sales, hidrocarburos volátiles, y orgánicos de bajo peligro respectivamente (Cloruro de Sodio, Bencina de Petroleo y Glicerol) Se recomienda almacenar los accesorios en un lugar libre de polvo y humedad.
| PAS-85-24-DOT-INS | KIT ELONGACIÓN DE RESORTES | LABORATORIO MULTIPROPÓSITO 4 | PHYWE | P0999169 | N/A | OK | OK | OK | OK | Equipo en perfecto funcionamiento | 2025-07-31 | 2024-07-31 | 8am | 12pm | Dennis Toro | dennis.toro@unad.edu.co | 319 5916718 | Los equipos se encuentran en su empaque original sin ningun signo de golpes, rayones o abolladuras. El embalaje se encuentra en buen estado. El equipo de accesorios de los kits incluyendo sensores y resortes se encuentran en perfecto estado físico sin ninguna novedad estética. Todas las partes mecánicas se encuentran en buen estado. Los accesorios del kit se encuentran completos. Los 2 sensores de referencia 12943-00 están presentes con seriales: C0037476B y C0037555A | Se realiza el desembalaje del kit para comprobar su estado inicial después del transporte. Se realiza una verificación del volumen de suministro de ambos kits para verificar la integridad de cada accesorio y la completitud de estos. Todos los accesorios se encuentran intactos. Se realiza la instalación de las bases, varillas y nueces. Se realiza la instalación de los sensores de fuerza y aceleración en las bases respectivas y se realiza el acople con los resortes y pesas. Se realizan pruebas de acoplamiento de los sensores con el software measureApp exitosamente vía bluetooth y via cable a smartphones, tablets y computadores. Se realizan pruebas con los resortes obteniendo datos sinusoidales en el software, lo que comprueba el buen funcionamiento de ambos sensores. Estas pruebas se realizan utilizando diferentes pesos (10g,20g,30g,40g,50g,100g,150g,200g) en los 4 resortes provistos. En general, el funcionamiento de todo el kit es óptimo y está listo para su uso. | Se recomienda almacenar los sensores cuando estén fuera de uso. Recordar apagar el sensor después del uso para no afectar la vida útil de la batería. Se recomienda no sobrecargar los sensores para no afectar la vida útil de la batería. Cargarlos a un máximo de 90% es lo recomendado. Utilizar los cables provistos de los sensores para cargarlos, ya que utilizar un cable diferente puede afectar la velocidad y la calidad de carga. Se recomienda almacenar los accesorios en un lugar libre de polvo y humedad.
| PAS-34-24-DOT-INS | KIT DE MICROPREPARADOS | LABORATORIO MULTIPROPÓSITO 1 | 3B Scientific | N/A | N/A | NA | NA | OK | OK | Equipo en perfecto funcionamiento | 2025-07-31 | 2024-07-31 | 1pm | 5pm | Dennis Toro | dennis.toro@unad.edu.co | 319 5916718 | El kit de micropreparados está en perfecto estado estético en cuanto a empaque y embalaje. Cada una de las 23 cajas están en muy buen estado y viene con su respectiva guía de uso y recomendaciones. El microscopio se encuentra en su empaque original y en perfecto estado físico, junto con su cargador con convertidor europeo-americano y su manual de uso. El Microtomo provisto también se encuentra en perfecto estado físico sin ninguna novedad estética. Este último se encuentra en su empaque de madera. | Se realiza una verificación del volumen de suministro del kit en donde se encuentran en total 23 cajas de micropreparados. De cada una se realiza la comprobación de la totalidad de muestras por cada área de estudio. Se realiza la comprobación del estado físico de las muestras para verificar que no estén rotas o rayadas. Todas las muestras están en perfecto estado. Se realiza la comprobación de algunas de las muestras escogidas de manera aleatoria en el microscopio provisto para verificar la calidad de los micropreparados. Se puede observar que las muestras cumplen los objetivos de aprendizaje.Se realiza la comprobación funcional y mecánica del microscopio en donde se concluye que los 3 ejes de movimiento de muestras funcionan óptimamente, los focales no muestran aberraciones ópticas y la luz funciona de manera adecuada. Se realiza la prueba de funcionamiento del Microtomo el cual comprueba estar en perfecto estado mecánico. | Se recomienda manipular los micropreparados siempre con guantes de nitrilo y tapabocas, para evitar contaminación en las muestras y seguridad de la persona operaria. Se recomienda desconectar el microscopio cuando esté fuera de uso y siempre apagarlo del switch. Se recomienda manipular el microtomo con delicadeza y con guantes de nitrilo y tapabocas para evitar contaminarlo de grasas dérmicas o saliva que puedan contaminar las muestras preparadas. Se recomienda almacenar siempre las muestras en las cajas provistas para evitar extraviarlas y además no cambiar el orden de las muestras para mantener el orden lógico de la categorización de estas. Se recomienda usar el forro del microscopio para su almacenamiento.
| PAS-34-24-DOT-INS | KIT DE MICROPREPARADOS | LABORATORIO MULTIPROPÓSITO 1 | 3B Scientific | N/A | N/A | NA | NA | OK | OK | Equipo en perfecto funcionamiento | 2025-07-31 | 2024-07-31 | 1pm | 5pm | Dennis Toro | dennis.toro@unad.edu.co | 319 5916718 | El kit de micropreparados está en perfecto estado estético en cuanto a empaque y embalaje. Cada una de las 23 cajas están en muy buen estado y viene con su respectiva guía de uso y recomendaciones. El microscopio se encuentra en su empaque original y en perfecto estado físico, junto con su cargador con convertidor europeo-americano y su manual de uso. El Microtomo provisto también se encuentra en perfecto estado físico sin ninguna novedad estética. Este último se encuentra en su empaque de madera. | Se realiza una verificación del volumen de suministro del kit en donde se encuentran en total 23 cajas de micropreparados. De cada una se realiza la comprobación de la totalidad de muestras por cada área de estudio. Se realiza la comprobación del estado físico de las muestras para verificar que no estén rotas o rayadas. Todas las muestras están en perfecto estado. Se realiza la comprobación de algunas de las muestras escogidas de manera aleatoria en el microscopio provisto para verificar la calidad de los micropreparados. Se puede observar que las muestras cumplen los objetivos de aprendizaje.Se realiza la comprobación funcional y mecánica del microscopio en donde se concluye que los 3 ejes de movimiento de muestras funcionan óptimamente, los focales no muestran aberraciones ópticas y la luz funciona de manera adecuada. Se realiza la prueba de funcionamiento del Microtomo el cual comprueba estar en perfecto estado mecánico. | Se recomienda manipular los micropreparados siempre con guantes de nitrilo y tapabocas, para evitar contaminación en las muestras y seguridad de la persona operaria. Se recomienda desconectar el microscopio cuando esté fuera de uso y siempre apagarlo del switch. Se recomienda manipular el microtomo con delicadeza y con guantes de nitrilo y tapabocas para evitar contaminarlo de grasas dérmicas o saliva que puedan contaminar las muestras preparadas. Se recomienda almacenar siempre las muestras en las cajas provistas para evitar extraviarlas y además no cambiar el orden de las muestras para mantener el orden lógico de la categorización de estas. Se recomienda usar el forro del microscopio para su almacenamiento.
| PAS-76-24-DOT-INS | ACTUALIZACIÓN SOFTWARE DE ANATOMÍA | LABORATORIO MULTIPROPÓSITO 5 | ANATOMAGE | MT | MTC02-0249 | OK | OK | NA | NA | Equipo en perfecto funcionamiento | 2025-08-01 | 2024-08-01 | 8am | 11am | Dennis Toro | dennis.toro@unad.edu.co | 319 5916718 | El equipo está en excelentes condiciones incluyendo la CPU, GPU, disco duro y fuente. El sistema operativo presenta condiciones óptimas y no presente ningún tipo de retraso o congelamiento de sus funciones. | Se comprueba el respaldo de UPS en las instalaciones de la Universidad y de las condiciones ambientales, concluyendo que son óptimas. Se realiza la actualización de SW a la versión 9 (estaba en la versión 8). Se hacen pruebas de todas las funciones y módulos del equipo y se hace entrega del equipo en óptimas condiciones de funcionamiento. Se realiza capacitación en el manejo de la versión 9 de TablEDU | Se recomienda no almacenar archivos externos en el sistema operativo del equipo, solo utilizar el equipo para las funciones para las que fue diseñado. El software automáticamente borra los archivos temporales y de antigüedad por lo que no es necesario hacerlo manualmente. Se recomienda no utilizar el equipo con luz solar presente. Se recomienda utilizar el forro provisto para el equipo cuando esté fuera de uso.